DEWESOFT VERİ TOPLAMA SİSTEMİ

# İkinci Sistem Alımı
Teknik Değerlendirme ve Satın Alma Önerisi

Mevcut SIRIUS R2DB / SIRIUSi-HS sistemi referans alınarak 2026 Dewesoft ürün ailesi karşılaştırması

| Doküman | Teknik satın alma ön değerlendirme raporu |
| --- | --- |
| Tarih / Revizyon | 06.10.2026 / Rev 1.0 |
| Temel öneri | R2DB + mevcut HS ön-uç yapısının fonksiyonel olarak aynalanması |

Karar özeti

Mevcut cihaz teknolojik olarak kullanım dışı değildir; 2026 itibarıyla R2DB güncel ürün gamında yer almaktadır ve bilgisayar kısmı SBOXse v2 / Intel i7-1185G7E ile güncellenmiştir.

Mevcut ünite, iki adet SIRIUSi-HS dilimi ile kurulmuş 16 kanallı yüksek hızlı özel bir konfigürasyondur; fotoğrafta sistem genelinde 6 adet doğrudan HV banana kanalı kesin olarak görülmektedir.

İkinci cihazın temel gerekçesi kapasite/erişim ve paralel test ise, en düşük entegrasyon riski güncel bir R2DB’nin mevcut kanal yapısını mümkün olduğunca aynalamasıdır.

Sabit laboratuvar kullanımında ekran ve batarya gerekmiyorsa, aynı HS dilimleriyle SIRIUS R2 teknik olarak güçlü ve daha yalın bir alternatiftir.

SIRIUS XHS, yeni nesil yüksek hızlı teknoloji için doğru adaydır; ancak mevcut ihtiyaca göre ciddi performans fazlası, daha yüksek veri yükü ve muhtemel kablolama/entegrasyon maliyeti yaratır.

Bu doküman satın alma emri (PO) değildir. CH4–CH6 D-sub girişlerinin kesin amplifier tipi, mevcut kablo/pinout listesi ve kullanılan yazılım opsiyonları sipariş öncesi doğrulanmalıdır.

# 0. Doküman kontrolü ve kapsam

| Alan | İçerik |
| --- | --- |
| Amaç | Firmada ortak kullanılan tek Dewesoft R2DB sistemine ek olarak, ikinci bağımsız test sisteminin teknik olarak belirlenmesi. |
| Referans sistem | Kullanıcı tarafından sağlanan fotoğraflardaki Dewesoft R2DB, 2 × SIRIUSi-HS konfigürasyonu. |
| Kaynaklar | Dewesoft resmi ürün ve teknik spesifikasyon sayfaları; erişim tarihi 06.10.2026; mevcut sistem fotoğrafları. |
| Fiyat yaklaşımı | Dewesoft herkese açık güncel liste fiyatı yayınlamadığından ticari fiyat verilmemiş; RFQ/teklif temelli yaklaşım önerilmiştir. |
| Karar seviyesi | Teknik ön seçim ve RFQ şartlandırma. Nihai PO öncesi mevcut donanımın Hardware Setup ekranı ile doğrulama zorunludur. |

## İçindekiler

1. Yönetici özeti

2. Mevcut sistemin teknik tespiti

3. Yeni sistem için asgari teknik gereksinimler

4. 2026 Dewesoft ürün ailesi taraması

5. Alternatiflerin teknik karşılaştırması

6. Karar matrisi

7. Satın alma önerisi ve hedef BOM

8. RFQ için önerilen teknik metin

9. Kabul/FAT-SAT test planı

10. Satın alma öncesi açık noktalar ve riskler

11. Sonuç

12. Kaynaklar

|  | Önemli metodoloji notu Fotoğraftan okunabilen bilgiler “kesin”, fiziksel yerleşim ve ürün mimarisiyle güçlü şekilde eşleşen bilgiler “yüksek olasılık”, model etiketi okunamadığı için yazılım ekranı gerektiren bilgiler “PO öncesi doğrulanmalı” olarak sınıflandırılmıştır. |
| --- | --- |

# 1. Yönetici özeti

Mevcut kullanım probleminde ana darboğaz ölçüm performansından çok cihaz erişimidir: firmada tek bir R2DB bulunması, farklı ekiplerin aynı dönemde test yapmasını kısıtlamaktadır. Bu nedenle yeni sistem seçiminde en yüksek ağırlık “teknik eşdeğerlik + mevcut test akışına hızlı entegrasyon + bağımsız ikinci istasyon” kriterlerine verilmelidir.

06.10.2026 tarihinde Dewesoft’un güncel ürün gamı incelendiğinde R2DB’nin halen aktif ürün olduğu; güncel R2DB ve R2 platformlarının Şubat 2026 sonrasında SBOXse v2 / Intel Core i7-1185G7E, 32 GB’a kadar RAM ve 2 TB NVMe opsiyonlarıyla sunulduğu görülmektedir. Klasik SIRIUS HS ön-uçları halen R2/R2DB teknik sayfalarında aktif olarak listelenmektedir. [1][2]

Mevcut sistem fotoğrafı, iki adet SIRIUSi-HS dilimi ve her dilimde üç adet HV banana girişi olduğunu açıkça göstermektedir. Böylece sistem genelinde 6 adet doğrudan yüksek gerilim kanalı kesin olarak tanımlanabilmektedir. Her dilimde toplam 8 analog kanal bulunduğundan sistem 16 analog kanallıdır. Üst dilimde CH7–CH8 için LV+ işaretleri ile D-sub analog + LEMO counter yerleşimi görülmektedir; alt dilim de aynı fiziksel yerleşime sahiptir. CH4–CH6 D-sub girişleri ise HS-LV veya HS-STG gibi bir HS amplifier olabilir; yalnız fotoğrafa bakılarak kesinleştirilmemelidir.

|  | Önerilen satın alma kararı Birinci tercih: güncel SIRIUS R2DB + 2 × SIRIUSi-HS custom slice; kanal ön-uçları mevcut cihazla aynı olacak şekilde sipariş edilmelidir. R2DB bilgisayar opsiyonu 32 GB RAM / 2 TB NVMe önerilir. İkinci tercih: yalnızca sabit laboratuvar kullanımı varsa aynı HS konfigürasyonuyla SIRIUS R2. XHS ise ancak gelecekte >1 MS/s, transient veya power-electronics ihtiyacı planlıysa stratejik alternatif olarak tekliflendirilmelidir. |
| --- | --- |

# 2. Mevcut sistemin teknik tespiti

## 2.1 Fotoğraf üzerinden fiziksel tespit

Şekil 1 – Mevcut Dewesoft R2DB: iki adet SIRIUSi-HS dilimi; her dilimde 3 × HV banana ve D-sub/LV+ kanallar görülmektedir.

Şekil 2 – Üst SIRIUSi-HS dilimi ayrıntısı: CH1–CH3 HV banana; CH4–CH6 D-sub; CH7–CH8 bölgesinde LV+ ve counter bağlantı yerleşimi.

| Tespit | Durum | Not |
| --- | --- | --- |
| Ana platform: Dewesoft R2DB | Kesin | Ekran kapağında R2DB; şasi ve entegre bilgisayar/ekran yapısı açıkça görülmektedir. |
| 2 × SIRIUSi-HS dilimi | Kesin | Her iki satırın solunda “SIRIUSi HS” etiketi görülmektedir. |
| 16 analog kanal | Kesin | HS dilim başına 8 kanal; iki dilim toplam 16 kanal. [1][4] |
| 6 × HS-HV doğrudan gerilim kanalı | Kesin | Kullanıcı teyidi: tüm banana girişler HV; fotoğrafta dilim başına 3 HV banana görülmektedir. |
| CH4–CH6 D-sub amplifier tipi | Doğrulanmalı | D-sub konektör görülüyor; ancak HS-LV / HS-STG gibi kesin model etiketi fotoğrafta okunmuyor. |
| CH7–CH8 LV+ / counter düzeni | Yüksek olasılık | Üst dilimde LV+ işareti ve D-sub + LEMO counter yerleşimi okunuyor; alt dilim aynı geometriyi gösteriyor. Hardware Setup ile teyit edilmeli. |
| CAN arayüzü | Kesin | Her dilimde CAN DB9 bağlantısı görülüyor; klasik HS dilimlerinde CAN/CAN-FD desteklenmektedir. [1] |

## 2.2 Mevcut HS teknolojisinin anlamı

SIRIUS HS mimarisi 16-bit SAR ADC ile kanallar arası eşzamanlı 1 MS/s örnekleme sağlar. Genel counter altyapısı 102.4 MHz timebase ve 10 MHz’e kadar counter bant genişliği sunar. HS-HV v3 amplifier ±2000 V’a kadar ölçüm aralıklarına, CAT II 1000 V kategorisine ve 2 MHz’e kadar analog bant genişliğine sahiptir. [1][2]

| Özellik | Mevcut/klasik HS seviyesi | Satın alma açısından etkisi |
| --- | --- | --- |
| Analog örnekleme | 1 MS/s, 16-bit SAR, eşzamanlı | Yeni sistemde alt sınır olarak korunması önerilir. |
| HV | HS-HV: ±2000/±1000/±400/±200/±100/±50/±20 V; CAT II 1000 V | SIRIUS X’in native girişleri doğrudan eşdeğer değildir. |
| Counter | 102.4 MHz timebase, 10 MHz max. BW; encoder/tacho/geartooth | RPM/tooth/encoder testlerinde önemli fonksiyonel gereksinim. |
| CAN | Klasik HS slice için CAN 2.0B / CAN-FD destekli | İkinci istasyonda en az mevcut port sayısı korunmalı. |

|  | Veri hacmi perspektifi 16 analog kanal × 1 MS/s × 16 bit ≈ 32 MB/s ham analog veri yükü eder (protokol/metadata hariç teorik değer). Aynı kanal sayısı XHS ile 15 MS/s çalıştırılırsa teorik ham yük yaklaşık 480 MB/s olur. Bu nedenle XHS seçimi yalnız “daha yeni” olduğu için değil, gerçekten yüksek hızlı transient ihtiyacı varsa yapılmalıdır. |
| --- | --- |

# 3. Yeni sistem için asgari teknik gereksinimler

Aşağıdaki gereksinimler mevcut sistemin fonksiyonel kabiliyetini kaybetmeden ikinci bağımsız istasyon oluşturmak amacıyla önerilmiştir. “Zorunlu” maddeler, mevcut test kabiliyetini korumaya yöneliktir; “tercih” maddeleri ise kullanım kolaylığı ve geleceğe dönük kapasite içindir.

| ID | Gereksinim | Öncelik | Tanım |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Bağımsız test istasyonu | Zorunlu | Mevcut cihazdan bağımsız veri toplama ve kayıt; ayrı PC/SBOX veya R2DB entegre PC. |
| R-02 | Analog kanal sayısı | Zorunlu | En az 16 eşzamanlı analog kanal. |
| R-03 | Doğrudan HV | Zorunlu* | Mevcutla eşdeğer en az 6 doğrudan HV kanal; hedef CAT II 1000 V ve ±2000 V ölçüm sınıfı. *Gerçek testte HV kullanılmıyorsa yeniden değerlendirilebilir. |
| R-04 | Düşük seviye / sensör girişleri | Zorunlu | Kalan 10 kanalın mevcut D-sub sensör fonksiyonlarını karşılaması; kesin amplifier tipi PO öncesi Hardware Setup’tan alınmalı. |
| R-05 | Örnekleme | Zorunlu | Mevcut HS ile uyumlu 1 MS/s/ch sınıfı; gerçek proje sample-rate ihtiyacı ayrıca doğrulanmalı. |
| R-06 | Counter/encoder | Zorunlu | Mevcut LV+ kullanımına eşdeğer en az 4 counter-capable kanal hedefi; encoder/tacho/geartooth. |
| R-07 | CAN/CAN-FD | Zorunlu | En az 2 toplam CAN/CAN-FD portu veya mevcut proje eşdeğeri. |
| R-08 | Galvanik izolasyon | Zorunlu | HV ve sensör kanallarında mevcut güvenlik/izolasyon seviyesini düşürmemeli. |
| R-09 | Senkronizasyon | Zorunlu | Analog, counter ve CAN zaman tabanlarının tek test içinde senkron kullanımı. |
| R-10 | Depolama | Tercih | 2 TB NVMe; yüksek hızlı test süreleri için veri hacmi analizi ile teyit. |
| R-11 | RAM | Tercih | 32 GB. |
| R-12 | Taşınabilir ekran + batarya | Kullanıma bağlı | Cihaz laboratuvar dışında dolaşıyorsa R2DB; sabit tezgâhta R2 ile maliyet azaltılabilir. |
| R-13 | DewesoftX / setup uyumu | Zorunlu | Mevcut test setup’larının mümkün olan en az remapping ile çalıştırılması. |
| R-14 | Kablolama bağımsızlığı | Zorunlu | İkinci cihazın kablo/adaptör seti de ikinci kullanıcıyı bağımsız kılmalı; yalnız DAQ alınması erişim problemini tam çözmez. |

# 4. 2026 Dewesoft ürün ailesi taraması

## 4.1 SIRIUS R2DB – mevcut mimarinin güncel taşınabilir sürümü

R2DB, 2026 ürün gamında aktif olarak listelenmektedir. Güncel SBOXse v2 platformu Intel Core i7-1185G7E, 8 GB RAM (32 GB opsiyon), 1 TB NVMe (2 TB opsiyon), iki adet 2.5 Gbit Ethernet, 12.1 inç ekran ve iki hot-swap batarya ile sunulmaktadır. Şubat 2026 sonrasında i7 platformu kullanılmaktadır. [1]

Güçlü taraf: mevcut kullanıcı eğitimi, DewesoftX akışı, HS ön-uç mimarisi ve fiziksel kullanım alışkanlığıyla en düşük geçiş riski.

Güçlü taraf: entegre ekran/PC/batarya sayesinde gerçekten bağımsız ikinci istasyon.

Sınırlama: klasik SIRIUS mimarisi, yeni X/XHS platformuna göre daha eski bağlantı mimarisidir; ancak halen üreticinin güncel sayfalarında desteklenmektedir.

Karar: mevcut ihtiyaç “ikinci aynı işi yapan cihaz” ise birinci tercih.

## 4.2 SIRIUS R2 – sabit laboratuvar için aynı ölçüm mimarisi

SIRIUS R2 de aynı SBOXse v2 i7-1185G7E bilgisayar platformunu ve klasik SIRIUS HS ön-uçlarını kullanabilir. R2; ekran ve hot-swap batarya içermeyen, daha küçük/yalın sabit sistem yaklaşımıdır. Şasi 276 × 172 × 142 mm ve dilimler hariç yaklaşık 2.34 kg’dır. [2]

Ölçüm açısından mevcut R2DB’ye en yakın maliyet-optimizasyon alternatifi.

Sabit test bankosu için harici ekran/klavye/mouse veya uzaktan erişim yeterli olabilir.

Taşınabilirlik ve elektrik kesintisinde bataryalı devam gerekmiyorsa avantajlıdır.

Karar: laboratuvar ağırlıklı kullanımda ikinci tercih; ticari fiyat farkına göre R2DB’nin önüne geçebilir.

## 4.3 SIRIUS X – yeni nesil 24-bit Ethernet/PTP platformu

SIRIUS X, 1 GbE + IEEE1588v2 PTP, PoE++, ARM/Linux, Dewesoft RT, openDAQ ve OPC-UA yaklaşımına sahiptir. 8xUNI modülü 500 kS/s, 16xUNI/16xLVe 200 kS/s, 32xLV 100 kS/s seviyesindedir; tüm bu analog modüller 24-bit sınıfındadır. X ürün sayfasındaki native voltage ranges en fazla ±200 V (32xLV) veya ±100 V (UNI/LVe) düzeyindedir. [5][6]

|  | Doğrudan eşdeğerlik uyarısı SIRIUS X mevcut 6 × HS-HV banana kanalının CAT II 1000 V / ±2000 V sınıfını native olarak aynalamaz. Bu nedenle mevcut HV fonksiyonu gerçekten kullanılıyorsa SIRIUS X tek başına “drop-in replacement” kabul edilmemelidir. Ayrıca teknik sayfada secondary EtherCAT işlevinin halen desteklenmediği notu bulunmaktadır (06.10.2026 itibarıyla). [6] |
| --- | --- |

## 4.4 SIRIUS XHS – yeni nesil yüksek hızlı doğal üst sınıf

SIRIUS XHS HybridADC teknolojisiyle high-bandwidth modunda 16-bit / 15 MS/s, high-dynamic modda 2 MS/s’ye kadar alias-free veri toplama; 5 MHz analog bant genişliği; USB 3.0, 1 GbE/PTP ve CAN/CAN-FD sunar. XHS-HV doğrudan ±2000 V sınıfı ölçüm ve CAT II 1000 V sağlar. Counter altyapısı 150 MHz timebase ve 5 MS/s counter sample-rate düzeyindedir. [7][8]

Teknik olarak mevcut HS-HV + low-voltage + counter ihtiyacını aşarak karşılayabilecek en güçlü yeni nesil aday.

8 kanallı cihazlar custom amplifier karışımıyla yapılandırılabildiği için 2 cihazla 16 kanal ve 6 HV + 10 low-level yapısı kurulabilir.

Ancak veri hacmi, PC/storage gereksinimi, kablolama ve sistem maliyeti artar.

Karar: yüksek hızlı transient, inverter/power electronics veya gelecek projelerde >1 MS/s ihtiyacı varsa stratejik teklif alternatifi.

## 4.5 SIRIUS XR – yüksek kanal sayılı rack platform

SIRIUS XR, XHS ve X modüllerini aynı kapalı rack şaside birleştirir; ürün ailesi yüksek kanal sayısı ve 15 MS/s/ch sınıfı için tasarlanmıştır. Tek bir rack’te çok yüksek kanal sayısı ve opsiyonel SBOX entegrasyonu sağlar. [9]

16 kanallı ikinci bağımsız istasyon amacı için teknik olarak çok güçlü fakat çoğu senaryoda gereğinden büyük ve pahalıdır. Yakın gelecekte kanal sayısının ciddi büyümesi veya merkezi otomasyon/rack mimarisi planlanıyorsa değerlendirilmelidir.

## 4.6 IOLITE / IOLITE X – dağıtık test bench ve real-time kontrol

IOLITE ailesi özellikle dağıtık DAQ, test bench ve real-time/control mimarileri için güçlüdür. IOLITE X; 1 GbE/PTP/PoE++, ARM/Linux ve openDAQ/OPC-UA yaklaşımını kullanır. Ancak mevcut sistemin doğrudan HS-HV + 1 MS/s sınıfını aynalamak için doğal seçenek değildir. [10][11]

## 4.7 KRYPTON – saha ve ağır çevre koşulları

KRYPTON, EtherCAT tabanlı dağıtık, IP67, -40…+85 °C ve 100 g shock sınıfında saha ölçüm platformudur. Çok kanallı modüller tipik olarak 20 kS/s, tek kanallı KRYPTON ONE üniteleri 40 kS/s’ye kadar çıkar. Ağır çevre koşulları için çok değerlidir; mevcut HS laboratuvar sistemiyle aynı kullanım sınıfında değildir. [12]

# 5. Alternatiflerin teknik karşılaştırması

| Alternatif | Analog CH | Doğrudan HV | Maks. örnekleme | Counter uygunluğu | CAN | Taşınabilirlik | Migrasyon riski | Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2DB + HS mirror | 16+ | 6 native HS-HV | 1 MS/s | Mevcut LV+ ile eşdeğer kurulabilir | CAN-FD | Çok iyi | Düşük | En güçlü eşdeğer |
| R2 + HS mirror | 16+ | 6 native HS-HV | 1 MS/s | Mevcut LV+ ile eşdeğer kurulabilir | CAN-FD | Orta | Düşük | Sabit lab için güçlü |
| 2 × SIRIUS XHS | 16 | Native XHS-HV | 15 MS/s | 8 port/device counter altyapısı | CAN-FD | Orta | Orta-Yüksek | Yeni nesil / yüksek hızlı |
| SIRIUS XR5 | 40 XHS’e kadar | Native XHS-HV | 15 MS/s | Yüksek ölçeklenebilirlik | CAN-FD | Düşük | Yüksek | Rack / büyüme |
| SIRIUS X | 8–32+ | Native max ±100/±200 V sınıfı | 100–500 kS/s | Mevcut LV+ yapısına bire bir değil | 2 × CAN-FD | Orta | Yüksek | HV varsa uygun değil |
| IOLITE X | Modüler | Doğrudan eşdeğer değil | modüle bağlı | Dağıtık/control odaklı | ürüne bağlı | Düşük-Orta | Yüksek | Test bench odaklı |
| KRYPTON | Dağıtık | HV modül mevcut; farklı hız sınıfı | 20–40 kS/s tipik | Dağıtık sensör odaklı | opsiyonlar | Saha için çok iyi | Yüksek | Harsh environment |

Not: Tablo “mevcut sisteme eşdeğerlik” odağındadır. Maksimum ürün kabiliyeti, satın alınacak konfigürasyonun gerçek sample-rate/kanal/arayüz limitleri ve üretici throughput kuralları ile birlikte teyit edilmelidir.

# 6. Karar matrisi

Aşağıdaki puanlama üretici performans derecelendirmesi değil, bu satın alma ihtiyacına özel “engineering fit” değerlendirmesidir. 1 = zayıf uyum, 5 = çok güçlü uyum.

| Alternatif | Fonksiyonel eşdeğerlik (25%) | HV / güvenlik (15%) | Örnekleme / transient marjı (15%) | Bağımsız/taşınabilir kullanım (15%) | Migrasyon / kablo riski (15%) | Gelecek ölçeklenebilirliği (10%) | Maliyet/karmaşıklık verimi (5%) | Ağırlıklı sonuç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2DB + HS mirror | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 92/100 |
| R2 + HS mirror | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 88/100 |
| 2 × XHS + PC/SBOX | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 85/100 |
| SIRIUS XR5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 81/100 |
| SIRIUS X | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 55/100 |
| IOLITE X | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 52/100 |
| KRYPTON | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 51/100 |

|  | Karar yorumu R2DB + HS mirror en yüksek toplam uyumu verir; çünkü teknik performans kadar mevcut test setup’larının, kablo/adaptörlerin, eğitim ve saha kullanım alışkanlığının devamlılığını da korur. R2 aynı ölçüm yaklaşımını daha yalın şekilde sunar. XHS ise performansta üstün olmasına rağmen ikinci cihaz ihtiyacını çözmek için ek entegrasyon ve maliyet getirir. |
| --- | --- |

# 7. Satın alma önerisi ve hedef BOM

## 7.1 Seçenek A – ÖNERİLEN: Güncel R2DB + mevcut HS yapısının aynalanması

| Kalem | Önerilen konfigürasyon | Durum / gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Ana şasi | 1 × SIRIUS R2DB, güncel SBOXse v2 | Bağımsız ekran/PC/batarya ile mevcut kullanım modelini aynalar. |
| CPU | Intel Core i7-1185G7E veya satın alma tarihinde üreticinin güncel eşdeğeri | 2026 güncel konfigürasyon. |
| RAM | 32 GB | Opsiyonel üst seviye; çoklu kanal / uzun analizlerde marj. |
| Depolama | 2 TB NVMe | 1 TB yerine uzun testler için tercih. |
| DAQ slice 1 | SIRIUSi-HS 8ch custom – mevcut üst dilimi bire bir eşleştir | 3 × HS-HV + CH4–6 exact D-sub amplifier TBD + CH7–8 LV+/counter TBD. |
| DAQ slice 2 | SIRIUSi-HS 8ch custom – mevcut alt dilimi bire bir eşleştir | Aynı kanal fonksiyonlarının tekrarı; mevcut Hardware Setup / seri listesiyle teyit. |
| HV toplamı | En az 6 × HS-HV v3 banana | Mevcut doğrudan HV kapasitesini korur; CAT II 1000 V / ±2000 V sınıfı. |
| Counter | Hedef en az 4 counter-capable kanal | Mevcut LV+ yerleşimine göre; kesin adet yazılım ekranından teyit. |
| CAN | En az 2 toplam CAN/CAN-FD portu | Mevcut iki slice kullanımına eşdeğer. |
| Batarya | 2 × hot-swap sistem bataryası + opsiyonel yedek set/harici şarj | Cihaz erişim sorununu sahada da bağımsız çözer. |
| Kablolar | İkinci tam sensör/DSUB/counter/CAN/HV kablo-adaptör seti | Kablo paylaşımı nedeniyle yeni bir darboğaz oluşmasını önler. |
| Kalibrasyon | Fabrika/izlenebilir calibration certificate ve seri numara listesi | Kabul ve kalite kaydı için. |
| Yazılım | DewesoftX base + mevcut sistemde kullanılan ücretli opsiyonların ikinci acquisition seat gereksinimi | Base software ücretsiz; özel eklenti/lisanslar envanterden doğrulanmalı. |

## 7.2 Seçenek B – Maliyet-optimizasyon: R2 + aynı HS dilimleri

Cihazın %90+ oranında sabit laboratuvar tezgâhında kullanılacağı teyit edilirse, aynı iki HS slice ile R2 teklif edilmelidir. Böylece ölçüm ön-uçları aynı kalırken entegre 12.1 inç ekran ve hot-swap batarya fonksiyonları çıkarılır. Harici ekran/klavye/mouse veya remote desktop ile işletilir.

|  | Teklif stratejisi RMC/Dewesoft’tan Seçenek A ve B’nin aynı amplifier/kablo/kalibrasyon kapsamıyla yan yana fiyatlandırılması istenmelidir. R2–R2DB fiyat farkı, taşınabilirliğin kuruma gerçek değerini görünür hale getirir. |
| --- | --- |

## 7.3 Seçenek C – Stratejik yeni nesil: 2 × SIRIUS XHS + ayrı PC/SBOX

| Kalem | Öneri | Not |
| --- | --- | --- |
| DAQ | 2 × 8ch SIRIUS XHS custom | Toplam 16 analog kanal. |
| HV | Toplam 6 × XHS-HV | Mevcut HV fonksiyonunu korur. |
| Low-level | Toplam 10 × XHS-LV/UNI – sensör ihtiyacına göre | CH4–CH8 fonksiyon haritası doğrulanmalı. |
| Counter | En az 4 gerekli; mümkünse XHS counter altyapısı tüm gerekli kanallarda | RPM/encoder/geartooth kullanımını koru. |
| PC | Yüksek performanslı SBOX veya kurumsal workstation/laptop | USB3/1GbE mimarisi ve hedef data rate’e göre boyutlandır. |
| Storage | En az 2 TB hızlı NVMe; yüksek hızlı testlerde 4 TB+ analiz edilebilir | 15 MS/s tam kullanım çok yüksek veri üretir. |
| Sync | PTP veya üreticinin önerdiği senkronizasyon | İki XHS cihazın ortak zaman tabanı için. |

Bu seçenek, “mevcut cihaz erişim problemini çözme” ihtiyacından ziyade yeni bir teknik platforma geçiş kararıdır. Bu nedenle ancak yakın dönem projelerinde high-speed transient/power electronics gibi gerekçeler varsa maliyetlendirilmelidir.

# 8. RFQ için önerilen teknik metin

Aşağıdaki metin yerel distribütöre/üreticiye teknik teklif talebi olarak gönderilebilir. Sipariş öncesi CH4–CH6 amplifier tipleri Hardware Setup ekranından eklenmelidir.

Mevcut referans sistemimiz Dewesoft SIRIUS R2DB olup 2 adet SIRIUSi-HS 8 kanal dilim içermektedir. Fotoğraf/cihaz tespitine göre her dilimde 3 adet HS-HV banana kanal bulunmaktadır; sistem toplam 16 analog kanal ve 6 doğrudan HV kanal içermektedir. CH4–CH6 D-sub amplifier tipleri ve CH7–CH8 LV+/counter detayları sipariş öncesi mevcut DewesoftX Hardware Setup çıktısı ile kesinleştirilecektir. Lütfen aşağıdaki üç opsiyon için ayrı teknik ve ticari teklif sununuz: A) Güncel SIRIUS R2DB + SBOXse v2, 32 GB RAM, 2 TB NVMe, mevcut iki SIRIUSi-HS dilimin fonksiyonel olarak bire bir aynası; en az 6 HS-HV, mevcut sayıda counter-capable kanal ve en az 2 CAN/CAN-FD portu. B) Aynı DAQ/amplifier konfigürasyonu ile SIRIUS R2. C) Aynı 16 analog kanal / 6 HV / counter / CAN fonksiyonlarını karşılayan 2 × SIRIUS XHS tabanlı yeni nesil alternatif. Her opsiyonda: kanal bazlı amplifier listesi, connector/pinout, mevcut kablolarla fiziksel uyumluluk, gerekli yeni kablo/adaptörler, sample-rate ve throughput limitleri, senkronizasyon topolojisi, CAN-FD kapsamı, calibration certificate, garanti, teslim süresi, eğitim/destek, yazılım ve varsa opsiyonel lisanslar, ürün yaşam döngüsü/roadmap bilgisi ve teklif geçerlilik süresi ayrıca belirtilmelidir. Demo/test cihazı ile mevcut bir DewesoftX setup dosyasının çalıştırılması teklif sürecinin parçası olmalıdır.

## 8.1 Ticari teklif formatı

A, B ve C opsiyonlarının donanım + kablo + calibration + yazılım + eğitim olarak ayrı satırlandırılması.

Garanti süresinin (Dewesoft ürünlerinde 7 yıl bilgisi resmi sayfalarda belirtilmektedir) teklif üzerinde yazılı teyidi. [9]

Teslim süresi, servis/kalibrasyon lokasyonu ve yıllık kalibrasyon yaklaşımının belirtilmesi.

Mevcut cihaz seri numarası/configuration export paylaşılırsa “exact functional match” maddesinin yazılı teyidi.

Demo cihazı ile 1 günlük acceptance trial: mevcut setup, HV/LV/counter/CAN ve uzun süreli logging.

# 9. Kabul / FAT-SAT test planı

| ID | Test | Kabul kriteri | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-01 | Donanım envanteri | Teklifteki channel/amplifier PN ve serial’ların fiziksel sistemle uyuşması. | Zorunlu |
| AT-02 | Existing setup açma | Temsili mevcut .dxs/.dxz setup açılır; channel remap sonrası tüm sinyaller doğru ölçekle gelir. | Zorunlu |
| AT-03 | HV kanal doğrulama | 6 HV kanalında güvenli kalibratör/uygun kaynak ile düşük gerilimden başlayarak range/accuracy doğrulaması; HV güvenlik prosedürü ayrı yürütülür. | Zorunlu |
| AT-04 | D-sub kanal fonksiyonu | Mevcut sensör veya simulator ile voltage/bridge/excitation fonksiyonları hangi amplifier seçildiyse doğrulanır. | Zorunlu |
| AT-05 | Counter/RPM | Encoder veya pulse generator ile frequency, RPM/tacho ve gerekiyorsa A/B/Z doğrulanır. | Zorunlu |
| AT-06 | CAN-FD | En az iki portta CAN/CAN-FD log ve timestamp uyumu kontrol edilir. | Zorunlu |
| AT-07 | Senkronizasyon | Analog + counter + CAN ortak olay üzerinde zaman hizası gözlenir. | Zorunlu |
| AT-08 | Sustained logging | Nihai konfigürasyonun üretici tarafından desteklenen hedef sample-rate’inde 10–15 dk kesintisiz kayıt; lost samples/throughput kontrolü. | Zorunlu |
| AT-09 | Depolama | Test dosyası kayıt/yeniden açma/analysis süresi ve disk performansı. | Zorunlu |
| AT-10 | Batarya hot-swap | R2DB seçildiyse AC kesme ve batarya/hot-swap operasyon testi. | R2DB |
| AT-11 | İkinci kullanıcı bağımsızlığı | Cihaz + kablo + adaptör seti başka R2DB’den hiçbir malzeme ödünç almadan örnek testi tamamlar. | Kritik |

# 10. Satın alma öncesi açık noktalar ve riskler

| Risk / açık nokta | Seviye | Etkisi | Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4–CH6 amplifier tipi bilinmiyor | Yüksek | Yanlış LV/STG seçimi sensör/excitation/bridge fonksiyonlarını kaybettirebilir. | DewesoftX → Hardware Setup ekran görüntüsü/config export alın. |
| Mevcut LV+ / counter adedi fotoğraftan %100 teyit değil | Orta | Counter sayısı yetersiz seçilebilir. | Her iki slice channel modelini yazılı çıkar. |
| Kablo/adaptör part number listesi yok | Yüksek | Yeni DAQ alınsa bile ekipler kablo paylaşmaya devam eder. | İkinci bağımsız kablo setini BOM’a ekle. |
| Gerçek maksimum HV kullanım seviyesi bilinmiyor | Orta | Gereksiz HS-HV maliyeti veya yetersiz güvenlik sınıfı riski. | Son 6–12 aylık testlerde hangi kanalda hangi max voltage kullanılmış kontrol et. |
| Gerçek sample-rate ihtiyacı bilinmiyor | Orta | XHS over-spec veya düşük hızlı platform under-spec olabilir. | Temsili test setup’larında sample-rate/record duration envanteri çıkar. |
| Ücretli DewesoftX opsiyonları envanteri yok | Orta | Yeni cihazda analiz/acquisition işlevi eksik kalabilir. | Mevcut license/plugin listesini export et; RFQ’ya ekle. |
| Classic SIRIUS vs yeni nesil roadmap | Orta | Uzun vadeli platform standardı kararı etkilenebilir. | Dewesoft/RMC’den lifecycle/roadmap ve servis/yedek desteğini yazılı iste. |
| XHS veri hacmi | Yüksek | Storage/PC darboğazı ve gereksiz maliyet. | Hedef sample-rate × kanal × test süresi üzerinden kapasite boyutlandır. |

|  | PO öncesi tek kritik veri Mevcut R2DB’de DewesoftX Hardware Setup / Devices ekranından her kanalın tam amplifier adını ve mevcut license/plugin listesini almak, bu rapordaki tek önemli belirsizliği ortadan kaldıracaktır. Bu çıktı geldiğinde BOM kanal bazında kesinleştirilebilir. |
| --- | --- |

# 11. Sonuç

İkinci cihaz alımının temel amacı aynı anda iki ekibin bağımsız test yapabilmesi ise en doğru teknik karar, performansı artırmaktan önce mevcut kabiliyeti eksiksiz çoğaltmaktır. Mevcut R2DB’nin özel HS konfigürasyonu 16 analog kanal, 6 doğrudan HV kanal, düşük seviye D-sub girişler, counter ve CAN kombinasyonuyla genel amaçlı bir logger’dan daha spesifik bir test sistemidir.

Bu nedenle nihai öneri, mevcut kanal ön-uçları DewesoftX donanım ekranından kesinleştirildikten sonra güncel R2DB + SBOXse v2 (32 GB / 2 TB) üzerinde iki adet SIRIUSi-HS dilimin mümkün olduğunca bire bir aynalanmasıdır. Sabit laboratuvar kullanımında R2 aynı ölçüm ön-uçlarıyla kuvvetli maliyet alternatifi olarak tekliflendirilmelidir. XHS ise mevcut ihtiyacın basit alternatifi değil, ayrı bir “yeni nesil platform yatırımı” olarak değerlendirilmelidir.

| Karar | Öneri | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Satın al | R2DB + 2 × HS mirror | En düşük entegrasyon riski; tam bağımsız ikinci istasyon; mevcut HV/HS/counter/CAN akışına en yakın. |
| Alternatif teklif | R2 + 2 × HS mirror | Lab-only kullanımda aynı ölçüm mimarisi; ekran/batarya maliyetini çıkarır. |
| Stratejik benchmark | 2 × XHS + PC/SBOX | Gelecekte >1 MS/s transient / power electronics ihtiyacı varsa yeni nesil güçlü platform. |
| Şimdilik alma | SIRIUS X tek başına | Mevcut 6 direct HV / CAT II 1000V sınıfını native olarak aynalamıyor. |
| Şimdilik alma | IOLITE X / KRYPTON | Farklı problem sınıfı: test bench-control veya harsh distributed DAQ. |

# 12. Kaynaklar

Tüm web kaynaklarına 06.10.2026 tarihinde erişilmiştir. Teknik satın alma aşamasında üretici teklifindeki güncel revizyon esas alınmalıdır.

[1] Dewesoft – SIRIUS R1DB/R2DB Technical Specifications – https://dewesoft.com/products/sirius-r1db-r2db/tech-specs

[2] Dewesoft – SIRIUS R2/R4 Technical Specifications – https://dewesoft.com/products/sirius-r2-r4/tech-specs

[3] Dewesoft – SIRIUS R1DB/R2DB product page – https://dewesoft.com/products/sirius-r1db-r2db

[4] Dewesoft – SIRIUS Manual – https://downloads.dewesoft.com/manuals/dewesoft-sirius-manual-en.pdf

[5] Dewesoft – SIRIUS X product page – https://dewesoft.com/products/sirius-x

[6] Dewesoft – SIRIUS X Technical Specifications – https://dewesoft.com/products/sirius-x/tech-specs

[7] Dewesoft – SIRIUS XHS product page – https://dewesoft.com/products/sirius-xhs

[8] Dewesoft – SIRIUS XHS Technical Specifications – https://dewesoft.com/products/sirius-xhs/tech-specs

[9] Dewesoft – SIRIUS XR – https://dewesoft.com/products/sirius-xr

[10] Dewesoft – IOLITE – https://dewesoft.com/products/iolite

[11] Dewesoft – IOLITE X Technical Specifications – https://dewesoft.com/products/iolite-x/tech-specs

[12] Dewesoft – KRYPTON – https://dewesoft.com/products/krypton

[13] Dewesoft – Worldwide Distributors (Türkiye: RMC Mühendislik) – https://dewesoft.com/distributors

# Ek A – Türkiye distribütör bilgisi

Dewesoft resmi distribütör sayfasında Türkiye için RMC Mühendislik / RMC Engineering listelenmektedir: Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/2A 101, 34906 Pendik/İstanbul; +90 216 290 51 72; rmc@rmc.com.tr. [13]

# Ek B – Satın alma öncesi 10 dakikalık veri toplama kontrol listesi

Mevcut R2DB’de DewesoftX Hardware Setup / Devices ekranını aç ve iki slice’ın kanal 1–8 amplifier isimlerini ekran görüntüsü al.

Her kanal için kullanılan connector/cable etiketini listele; D-sub ve LEMO kabloların part number veya pinout bilgisini ekle.

Mevcut test setup’larından üç temsilci dosyada sample-rate, kayıt süresi, kullanılan kanal sayısı ve max voltage değerini kaydet.

Counter kullanan projelerde kaç A/B/Z veya tacho/geartooth kanalının aynı anda gerektiğini yaz.

CAN/CAN-FD portlarının aynı anda kullanım adedini ve baud/data rate’leri çıkar.

DewesoftX license/plugin sayfasından ücretli modülleri listele.

Cihazın saha/lab kullanım oranını ve batarya gereksinimini karar vericiyle teyit et.

Bu bilgilerle RMC’ye A/B/C opsiyonlu RFQ gönder.

Teklif sonrası demo cihazı ile AT-01…AT-11 kabul testlerinden temsilci seti uygula.

Teknik eşdeğerlik ve toplam sahip olma maliyeti birlikte değerlendirilerek PO aç.